Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wózek do transportu pacjentów – 6 szt.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Wózek transportowy do transportu chorych powinien być wykonany z konstrukcji kolumnowej o wysokiej stabilności, ułatwiającej dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Parametry wózka: |  |  |
|  | Wymiar wózka: min. 2100 x 750 mm, | Tak/Podać |  |
|  | Wymiar leża: min. 1930 x 650 mm, | Tak/Podać |  |
|  | Regulację wysokości: nożna hydrauliczna min 550 – 900 mm. | Tak/Podać |  |
|  | Regulację przechyłów wzdłużnych: nożna hydrauliczna min. +/- 18 ˚ . | Tak |  |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG: możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C, | Tak |  |
|  | Uchwyt na kasetę pod blatem: min pod segmentem pleców (wykonanie zdjęcia w pozycji siedzącej) | Tak |  |
|  | Boki wózka: wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa polipropylenowego, z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka, | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu pleców: wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o,rączka zwalniającą blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach, | Tak |  |
|  | Koła: o średnicy min. 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, hamulce w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. | Tak/Podać |  |
|  | Oznaczone kolorystycznie dźwignie: jedną np. czerwona służącą do blokady centralnej oraz np. zielona do koła kierunkowego. Wózek powinien posiadać piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe, | Tak |  |
|  | Obciążenie: min 320 kg. | Tak/Podać |  |
|  | Leże oparte na dwóch szczelnych kolumnach: zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz | Tak |  |
|  | Odbojniki: listwy odbojowe na bokach wózka, w narożnikach leża krążki odbojowe, | Tak |  |
|  | Obudowę podwozia: z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta, | Tak |  |
|  | Materac: o grubości min. 100 mm, pozwalający przebywać pacjentowi do 24h bez ryzyka powstania odleżyn, stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | Tak/Podać |  |
|  | Barierki boczne: metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża, górna część barierek wykończona nakładką z tworzywa sztucznego w tym samym kolorze co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. | Tak |  |
|  | Stalowe wieszaki na kroplówki: od strony głowy z teleskopową regulacją wysokości oraz dwa rozkładane haczyki. Wieszaki powinny posiadać możliwość złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. | Tak |  |
|  | 4 haczyki na akcesoria: np. worki na mocz | Tak |  |
|  | Metalowy reling: umieszczone po obu bokach wózka | Tak |  |
|  | Metalowe uchwyty na pasy: służące do stabilizowania pacjenta na blacie, min 3 sztuki | Tak/Podać |  |
|  | Do każdego wózka realizujący powinien dostarczyć podkładkę żelową polimerową pod głowę pacjenta. | Tak |  |

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu szpitala w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, szkolenie potwierdzone lista obecności pracowników. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół, z podpisami osób przeszkolonych, z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym – maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | Oświadczenie o klasie wyrobu zgodnie z MDR | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy oferowany wyrób wymaga posiadania Certyfikatu CE – załączyć do oferty (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku). | Tak/Nie |  |
|  | Zgłoszenie produktu do EUDAMED - „Wykonawca składa oświadczenie, że oferowany wyrób jest zarejestrowany w EUDAMED (SRN/UDI). Kopia zgłoszenia nie jest wymagana, ale Oferent może ją załączyć.” | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy