Opis przedmiotu zamówienia                                               Załącznik nr 1

Szafa do przechowywania endoskopów

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczne suszenie i przechowywanie endoskopów. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania. | Tak |  |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji. | Tak |  |
|  | Programowanie czasu suszenia i przechowywania. | Tak |  |
|  | Wymiary szafy max.: szerokość: 1300mm, głębokość: 500mm, wysokość: 2300mm | Tak/Podać |  |
|  | Waga max: 200kg. | Tak/Podać |  |
|  | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów, min.: 350mm. | Tak/Podać |  |
|  | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów, min.: 0,65m3 | Tak/Podać |  |
|  | Utrzymywanie nadciśnienia wewnątrz komory suszenia. | Tak |  |
|  | Szerokość miejsca na endoskop min. 80mm w celu łatwego zawieszania endoskopów. | Tak/Podać |  |
|  | Liczba miejsc na endoskopy min: 8. | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę pasywną pracującą na wspólnej części sterującej na min. 4 endoskopy. | Tak/Podać |  |
|  | Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej. | Tak |  |
|  | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop. | Tak |  |
|  | Programowanie czasu suszenia. | Tak |  |
|  | Suszenie do min. 120 minut. | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie 230 V. | Tak |  |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE. | Tak |  |
|  | Podłączenie do sieci komputerowej LAN RJ45. | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia, w którym znajduje się szafa. | Tak |  |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej punkt rosy - 43oC, ciśnienie 3-8 barów. | Tak |  |
|  | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem. | Tak |  |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min. | Tak |  |
|  | Filtr HEPA min. 0,3µ. | Tak/Podać |  |
|  | Klasa filtra min. H13. | Tak/Podać |  |
|  | Konstrukcja bez agregatu w celu ograniczenia hałasu oraz wydzielania ciepła do pracowni. | Tak |  |
|  | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin. | Tak |  |
|  | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia. | Tak |  |
|  | Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID posiadanych i oferowanych endoskopów. | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania. | Tak |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory. | Tak |  |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi. | Tak |  |
|  | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami w zależności od stanu endoskopu: endoskop w stanie suszenia (niebieski), endoskop w stanie przechowywania (zielony), endoskop przekroczonym czasem przechowywania (czerwony). | Tak |  |
|  | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD. | Tak |  |
|  | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości nadciśnienia. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie godziny i daty. | Tak |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | Tak |  |
|  | Alarm braku nadciśnienia. | Tak |  |
|  | Alarm braku przepływu powietrza. | Tak |  |
|  | Alarm awarii zasilania. | Tak |  |
|  | Alarm przekroczonego czasu przechowywania. | Tak |  |
|  | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej. | Tak |  |
|  | Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej. | Tak |  |
|  | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. | Tak |  |
|  | Możliwość dokumentacji procesu w posiadanym systemie dokumentacji badań ENDOBASE z funkcją programowania adnotacji o zdezynfekowanym endoskopie na raporcie badania pacjenta. Informacje z chipów endoskopów (typ, model, nr seryjny) pozyskiwane automatycznie po sczytaniu bez konieczności wyboru manualnego. | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem dokumentacji badań ENDOBASE. | Tak |  |
|  | W zestawie adaptery do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów produkcji Olympus: duodenoskopy, gastroskopy, kolonoskopy, echoendoskop. | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | Oświadczenie o klasie wyrobu zgodnie z MDR. (Załączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | Zgłoszenie do EUDAMED. Oświadczenie, że oferowany wyrób jest zarejestrowany w EUDAMED (SRN/UDI). Kopia zgłoszenia nie jest wymagana ale Oferent może ją załączyć. (Załączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i używania na terenie RP. (Załączyć do oferty). | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa – 4 tygodnie (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak/Podać |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy