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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA
Zakup sprzętu endoskopowego
	
Lp.
	 Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr ofertowany/
podać

	1. 
	Producent
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK, podać
	

	3. 
	Kraj produkcji
	TAK, podać
	

	4. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK, podać
	

	5. 
	Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm – 2 szt.
	Tak
	

	6. 
	Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga do 240 g; typ CF – 2 szt.
	Tak
	

	7. 
	Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, wtyk 4 mm (bananowy), długość 4,0 m (maksymalna długość całkowita 4,2m), do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. W przypadku gdy do zapewnienia wymaganej kompatybilności niezbędne jest zastosowanie adaptera, Wykonawca dostarczy odpowiedni adapter w ramach ceny oferty – 2 szt.
	Tak
	

	8. 
	Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze/kliknięcie – 2 szt.
	Tak
	

	9. 
	Strzykawka, 150 ml, z końcówką zatrzaskową – 2 szt.
	Tak
	

	10. 
	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy – 2 szt.
	Tak
	

	11. 
	Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem – 2 szt.
	Tak
	

	12. 
	Obturator do płaszcza wewnętrznego 24 Fr. – 2 szt.
	Tak
	



	Wymagania dodatkowe 

	Lp
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr ofertowany/
podać

	13. 
	Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	14. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	15. 
	Wykonawca zapewni co najmniej 36 miesięczną pełną gwarancję prawidłowego działania oferowanych elementów/wyrobów oraz wszystkich elementów peryferyjnych, części zamiennych, robocizny, dojazdu, delegacji, transportu urządzenia, przesyłek kurierskich, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.
	Tak/Podać
	 

	16. 
	Wykonawca zapewni pełną gwarancję obejmującą wszystkie elementy/wyroby.
W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, z wyłączeniem jednorazowych materiałów eksploatacyjnych zużywanych podczas zabiegów.
	Tak
	

	17. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
	Tak
	 

	18. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – nie później niż do końca następnego dnia roboczego od skutecznego zgłoszenia wady. Przez reakcję serwisu rozumie się podjęcie przez Wykonawcę czynności zmierzających do rozpatrzenia zgłoszenia i przywrócenia pełnej sprawności oferowanego elementu.
	Tak
	 

	19. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	20. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski  – maksimum 14 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	21. 
	W przypadku nieprzywrócenia pełnej sprawności oferowanego elementu/wyrobu w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady Wykonawca, najpóźniej w ósmym dniu, dostarczy na czas naprawy element/wyrób zastępczy tego samego rodzaju, w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem i o parametrach oraz funkcjonalności nie gorszych niż element objęty naprawą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem i późniejszym odbiorem elementu zastępczego
	Tak
	 

	22. 
	Jeżeli zgodnie z wymaganiami producenta którekolwiek z oferowanych elementów podlegają w okresie gwarancji okresowym przeglądom, kontrolom lub innym czynnościom serwisowym, Wykonawca zapewni ich wykonanie na własny koszt.
	Tak
	 

	23. 
	Wykonawca zapewni przez cały okres gwarancji obsługę serwisową przez producenta albo podmiot posiadający kwalifikacje, wyposażenie, dostęp do dokumentacji technicznej, oprogramowania diagnostycznego, narzędzi specjalistycznych i części zamiennych niezbędnych do wykonywania serwisu oferowanego modelu.
Jeżeli producent prowadzi system autoryzacji serwisu, czynności wymagające autoryzacji będą wykonywane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta w odpowiednim zakresie.
	Tak
	

	24. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	25. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania)
	Tak
	 

	26. 
	Termin realizacji dostawy: maksymalnie 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 
	Tak
	 

	27. 
	Oferowane urządzenia i wyposażenie medyczne muszą być zgodne z mającymi do nich zastosowanie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przejściowych, oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a także muszą być legalnie wprowadzone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	Tak
	


Wymagania ogólne dotyczące kompatybilności
Oferowane elementy muszą być w pełni kompatybilne mechanicznie, funkcjonalnie i użytkowo z posiadanym przez Zamawiającego systemem resektoskopowym firmy Olympus, w tym z posiadanymi płaszczami, elementami pracującymi, optykami oraz pozostałym wyposażeniem współpracującym.
Wskazanie nazwy producenta Olympus służy wyłącznie jednoznacznej identyfikacji systemu i wyposażenia będącego obecnie w posiadaniu Zamawiającego, z którym oferowane elementy mają współpracować, i nie stanowi wymagania zaoferowania wyrobów wyprodukowanych przez firmę Olympus.
Kompatybilność musi zapewniać prawidłowe, bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oferowanych elementów z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnej kompatybilności oferowanych elementów z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Na potwierdzenie kompatybilności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną, instrukcję używania, kartę katalogową, dokument producenta oferowanego wyrobu lub inny równoważny dokument, z którego jednoznacznie wynika możliwość prawidłowej współpracy oferowanego elementu z posiadanym przez Zamawiającego systemem.

