Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Zakup sprzętu endoskopowego

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr ofertowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK, podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK, podać |  |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga do 240 g; typ CF – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, wtyk 4 mm (bananowy), długość 4,0 m (maksymalna długość całkowita 4,2m), do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. W przypadku gdy do zapewnienia wymaganej kompatybilności niezbędne jest zastosowanie adaptera, Wykonawca dostarczy odpowiedni adapter w ramach ceny oferty – 2 szt. | Tak |  |
|  | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze/kliknięcie – 2 szt. | Tak |  |
|  | Strzykawka, 150 ml, z końcówką zatrzaskową – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem – 2 szt. | Tak |  |
|  | Obturator do płaszcza wewnętrznego 24 Fr. – 2 szt. | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr ofertowany/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni co najmniej 36 miesięczną pełną gwarancję prawidłowego działania oferowanych elementów/wyrobów oraz wszystkich elementów peryferyjnych, części zamiennych, robocizny, dojazdu, delegacji, transportu urządzenia, przesyłek kurierskich, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną gwarancję obejmującą wszystkie elementy/wyroby. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, z wyłączeniem jednorazowych materiałów eksploatacyjnych zużywanych podczas zabiegów. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – nie później niż do końca następnego dnia roboczego od skutecznego zgłoszenia wady. Przez reakcję serwisu rozumie się podjęcie przez Wykonawcę czynności zmierzających do rozpatrzenia zgłoszenia i przywrócenia pełnej sprawności oferowanego elementu. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku nieprzywrócenia pełnej sprawności oferowanego elementu/wyrobu w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady Wykonawca, najpóźniej w ósmym dniu, dostarczy na czas naprawy element/wyrób zastępczy tego samego rodzaju, w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem i o parametrach oraz funkcjonalności nie gorszych niż element objęty naprawą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem i późniejszym odbiorem elementu zastępczego | Tak |  |
|  | Jeżeli zgodnie z wymaganiami producenta którekolwiek z oferowanych elementów podlegają w okresie gwarancji okresowym przeglądom, kontrolom lub innym czynnościom serwisowym, Wykonawca zapewni ich wykonanie na własny koszt. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni przez cały okres gwarancji obsługę serwisową przez producenta albo podmiot posiadający kwalifikacje, wyposażenie, dostęp do dokumentacji technicznej, oprogramowania diagnostycznego, narzędzi specjalistycznych i części zamiennych niezbędnych do wykonywania serwisu oferowanego modelu. Jeżeli producent prowadzi system autoryzacji serwisu, czynności wymagające autoryzacji będą wykonywane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta w odpowiednim zakresie. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Termin realizacji dostawy: maksymalnie 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenia i wyposażenie medyczne muszą być zgodne z mającymi do nich zastosowanie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przejściowych, oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a także muszą być legalnie wprowadzone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | Tak |  |

Wymagania ogólne dotyczące kompatybilności

Oferowane elementy muszą być w pełni kompatybilne mechanicznie, funkcjonalnie i użytkowo z posiadanym przez Zamawiającego systemem resektoskopowym firmy Olympus, w tym z posiadanymi płaszczami, elementami pracującymi, optykami oraz pozostałym wyposażeniem współpracującym.

Wskazanie nazwy producenta Olympus służy wyłącznie jednoznacznej identyfikacji systemu i wyposażenia będącego obecnie w posiadaniu Zamawiającego, z którym oferowane elementy mają współpracować, i nie stanowi wymagania zaoferowania wyrobów wyprodukowanych przez firmę Olympus.

Kompatybilność musi zapewniać prawidłowe, bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oferowanych elementów z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnej kompatybilności oferowanych elementów z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Na potwierdzenie kompatybilności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną, instrukcję używania, kartę katalogową, dokument producenta oferowanego wyrobu lub inny równoważny dokument, z którego jednoznacznie wynika możliwość prawidłowej współpracy oferowanego elementu z posiadanym przez Zamawiającego systemem.