Załącznik nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Zestaw do litotrypsji układu moczowego


	Lp
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr ofertowany/podać

	I.
	VIDEOPROCESOR – 2 Sztuki.

	1. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	3. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
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	4. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania.
	TAK/Podać
	

	5. 
	Urządzenie w zwartej obudowie zawierającej przetwornik obrazu, źródło światła i ekran.
	TAK
	

	6. 
	Zintegrowane źródło światła LED o mocy minimum 30W.
	TAK/Podać
	

	7. 
	Żywotność diody LED źródła światła min 10.000 godzin.
	TAK/Podać
	

	8. 
	Sterownik wyposażony w min. 21 calowy ekran.
	TAK/Podać
	

	9. 
	Wyposażony w min. trzy różne wyjścia wideo.
	TAK/Podać
	

	10. 
	Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów.
	TAK
	

	11. 
	Wbudowany port USB 3.0. lub nowszy, zapewniający co najmniej równoważną funkcjonalność i przepustowość.
	TAK
	

	12. 
	Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi.
	TAK
	

	13. 
	Waga urządzenia max 11 kg.
	TAK/Podać
	

	14. 
	W zestawie adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanej jednostki sterującej oraz tester szczelności.
	TAK
	

	15. 
	Urządzenie wyposażone w opcję odczytu i wyświetlania ciśnienia i temperatury z dedykowanych endoskopów
	TAK
	

	II.
	CYFROWY URETERORENOSKOP GIĘTKI O OGRANICZONYM CZASIE PRACY – 3 Sztuki.

	16. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	17. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	18. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	19. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	20. 
	Deklarowany przez producenta łączny dopuszczony czas pracy endoskopu – minimum 21 godzin.
	TAK/Podać
	

	21. 
	Długość robocza min. 670 mm.
	TAK/Podać
	

	22. 
	Średnica zewnętrzna części roboczej max. 2,8 mm.
	TAK/Podać
	

	23. 
	Średnica zewnętrzna części dystalnej max. F 7,5.
	TAK/Podać
	

	24. 
	Średnica kanału roboczego max. Ø 1,2 mm.
	TAK/Podać
	

	25. 
	Pole widzenia min. 110°.
	TAK/Podać
	

	26. 
	Głębia ostrości min. 2-50 mm.
	TAK/Podać
	

	27. 
	Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i min. 270° dół.
	TAK/Podać
	

	28. 
	Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO.
	TAK
	

	III.
	KOSZ DO STERYLIZACJI URETERORENOSKOPU GIĘTKIEGO – 3 Sztuki.

	29. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	30. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	31. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	32. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	33. 
	Stalowy, perforowany, wykonany z jednego arkusza stali o wymiarach wewnętrznych maksymalnych 538 x 251 x 62 (mm). 
	TAK/Podać
	

	34. 
	Uchwyty składane po bokach dla łatwiejszego przenoszenia. 
	TAK
	

	35. 
	Pokrywa zamykająca, z uchwytami na górze.
	TAK
	

	36. 
	Perforacja dna kosza i pokrywy max. 4mm.
	TAK/Podać
	

	37. 
	Wyłożony matą sylikonową oraz wyposażony w pozycjonery sylikonowe z możliwością zmiany położenia, bez użycia narzędzi, umożliwiające bezpieczne zamontowanie endoskopów i narzędzi.
	TAK
	

	IV.
	STOJAK/WÓZEK DO VIDEOPROCESORA – 2 Sztuki.

	38. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	39. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	40. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	41. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	42. 
	Kolumna stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38 mm +-10%.
	TAK
	

	43. 
	Wysokość od podłoża do uchwytu min. 1200 mm.
	TAK/Podać
	

	44. 
	Uchwyt monitora przystosowany do monitora w wymiarach od 17" do 27".
	TAK
	

	45. 
	Średnica podstawy max. 650 mm.
	TAK/Podać
	

	46. 
	Wyposażony w min. 5 kółek, minimum 2 z hamulcami.
	TAK/Podać
	

	47. 
	Wyposażony w uchwyt do łatwego przestawiania.
	TAK
	

	48. 
	Wyposażony w koszyk na akcesoria.
	TAK
	

	V.
	CYFROWY, WIELORAZOWY WIDEO-URETERORENOSKOP SZTYWNY – 1 Sztuka.

	49. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	50. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	51. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	52. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	53. 
	Długość robocza 430 mm ± 5%
	TAK/Podać
	

	54. 
	Kierunek widzenia optyki 0°
	TAK
	

	55. 
	średnica zewnętrzna części dystalnej max 9 Fr
	TAK
	

	56. 
	Średnica kanału roboczego 1,6 mm
	TAK
	

	57. 
	Pole widzenia minimum 90°
	TAK/Podać
	

	58. 
	Wyposażony w odkręcany prosty port do wprowadzenia narzędzi z uszczelką zapobiegającą wyciekowi.
	TAK
	

	59. 
	Wyposażony w dwa przyłącza do irygacji.
	TAK
	

	VI.
	KOSZ DO STERYLIZACJI ENDOSKOPU SZTYWNEGO – 1 Sztuka.

	60. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	61. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	62. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	63. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	64. 
	Stalowy, siatkowy o wymiarach  665x250x100 mm +-10%, dostosowany wymiarami do oferowanego endoskopu sztywnego
	TAK
	

	65. 
	Uchwyty wpuszczane do wnętrza kosza 
	TAK
	

	66. 
	Pokrywa zamykająca, siatkowa z obrotowymi zamkami do zamykania kosza
	TAK
	

	67. 
	Mata silikonowa, perforowana o wymiarach  dopasowana do wnętrza kosza dla zabezpieczenia endoskopu i narzędzi.
	TAK
	

	68. 
	Wewnątrz pozycjonery silikonowo-stalowe  do bezpiecznego mocowania endoskopu. Mocowane do kosza za pośrednictwem nakrętek z podkładkami zapobiegającymi samo odkręceniu.
	TAK
	

	VII.
	CYFROWY NEFROSKOP SZTYWNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 Sztuka

	69. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	70. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	71. 
	Kraj produkcji
	TAK/Podać
	

	72. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie  nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	TAK/Podać
	

	73. 
	Długość robocza 330 mm ± 5%
	TAK/Podać
	

	74. 
	Kierunek widzenia optyki 0°
	TAK
	

	75. 
	średnica zewnętrzna części roboczej max 8,5 Fr
	TAK/Podać
	

	76. 
	średnica zewnętrzna części dystalnej max 12 Fr
	TAK/Podać
	

	77. 
	Średnica kanału roboczego min. 2 mm
	TAK/Podać
	

	78. 
	Pole widzenia minimum 90°
	TAK/Podać
	

	79. 
	Głębia ostrości minimum 2-50 mm
	TAK/Podać
	

	80. 
	Wyposażony w odkręcany prosty port do wprowadzenia narzędzi z uszczelką zapobiegającą wyciekowi.
	TAK
	

	81. 
	Wyposażony w dwa przyłącza do irygacji.
	TAK
	

	82. 
	Kompatybilny z oferowanym video-procesorem.
	TAK
	

	83. 
	Element z przyłączem do ssania z otworem do płynnej regulacji odsysania za pomocą ręcznej zmiany ciśnienia. 
	TAK
	

	84. 
	Płaszcz 18F i długości 180mm ± 5% w zestawie z obturatorem.
	TAK/Podać
	

	85. 
	Element do blokowania włókna montowany na kanale optycznym za pośrednictwem złącza luer-lock.
	TAK
	

	86. 
	Kosz do sterylizacji zestawu z pozycjonerami umożliwiającymi bezpieczne zamocowanie nefroskopu z narzędziami.
	TAK
	




	Wymagania dodatkowe 

	Lp
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr ofertowany/
podać

	87. 
	Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	88. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	89. 
	Wykonawca zapewni co najmniej 36-miesięczną pełną gwarancję na wszystkie oferowane urządzenia i elementy wielorazowego użytku, obejmującą części zamienne, robociznę, dojazd, transport, przesyłki kurierskie, wymagane opłaty licencyjne, czynności serwisowe oraz przeglądy wymagane przez producenta.
W odniesieniu do wyrobów, dla których producent określa dopuszczalny czas lub liczbę cykli użytkowania, w szczególności cyfrowych ureterorenoskopów giętkich o ograniczonym czasie pracy, gwarancja obejmuje wady wyrobu przez zaoferowany okres gwarancji, z zastrzeżeniem naturalnego wyczerpania zadeklarowanego przez producenta limitu użytkowania. W przypadku utraty sprawności z przyczyn stanowiących wadę wyrobu przed osiągnięciem deklarowanego limitu użytkowania Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę wyrobu bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
	Tak/Podać
	 

	90. 
	Wykonawca zapewni pełną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzenia, wyposażenie, podzespoły, licencje, diagnostykę, aktualizacje, przeglądy i czynności wymagane przez producenta, z wyłączeniem wyłącznie jednorazowych materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do zabiegów.
W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, z wyłączeniem jednorazowych materiałów eksploatacyjnych zużywanych podczas zabiegów.
	Tak
	

	91. 
	Wykonawca przekaże najpóźniej przy odbiorze dokument producenta lub właściciela praw do oprogramowania potwierdzający zakres, bezterminowy charakter licencji oraz warunki licencyjne, w zakresie, w jakim oferowany system wykorzystuje oprogramowanie lub licencje. Zakończenie gwarancji lub umowy serwisowej nie może powodować ograniczenia, dezaktywacji ani utraty którejkolwiek funkcjonalności dostarczonego systemu.
	Tak
	

	92. 
	Wszystkie funkcjonalności oferowane i wymagane w OPZ muszą być objęte licencjami bezterminowymi, niewygasającymi i nieograniczonymi czasowo. Cena oferty obejmuje wszystkie opłaty licencyjne niezbędne do pełnego korzystania z urządzenia, w zakresie, w jakim oferowany system wykorzystuje oprogramowanie lub licencje. W okresie gwarancji aktualizacje oprogramowania i licencji nie mogą powodować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego
	Tak
	

	93. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji.
	Tak
	 

	94. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – nie później niż do końca następnego dnia roboczego od skutecznego zgłoszenia awarii.
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez reakcję serwisu rozumie się rozpoczęcie diagnostyki zdalnej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu albo przybycie pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie stanowi reakcji serwisu.
Jeżeli diagnostyka zdalna nie doprowadzi do przywrócenia pełnej sprawności urządzenia, Wykonawca zapewni przyjazd pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia.
	Tak
	 

	95. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	96. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski  – maksimum 14 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	97. 
	W przypadku nieprzywrócenia pełnej sprawności urządzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii Wykonawca, najpóźniej w ósmym dniu, dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż urządzenie oferowane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty transportu, instalacji, uruchomienia, konfiguracji, odbioru i późniejszego zwrotu urządzenia zastępczego.
	Tak
	 

	98. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych, jeżeli są wymagane przez producenta lub obowiązujące przepisy. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	Tak
	 

	99. 
	Wykonawca zapewni przez cały okres gwarancji obsługę serwisową przez producenta albo podmiot posiadający kwalifikacje, wyposażenie, dostęp do dokumentacji technicznej, oprogramowania diagnostycznego, narzędzi specjalistycznych i części zamiennych niezbędnych do wykonywania serwisu oferowanego modelu.
Jeżeli producent prowadzi system autoryzacji serwisu, czynności wymagające autoryzacji będą wykonywane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta w odpowiednim zakresie.
	Tak
	

	100. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	101. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania)
	Tak
	 

	102. 
	Termin realizacji dostawy: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 
	Tak
	 

	103. 
	Oferowane urządzenia i wyposażenie medyczne muszą być zgodne z mającymi do nich zastosowanie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przejściowych, oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a także muszą być legalnie wprowadzone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	Tak
	

	104. 
	Wykonawca przekaże paszport techniczny, wykaz wyposażenia, harmonogram przeglądów, dokumentację licencyjną w zakresie mającym zastosowanie do danego urządzenia/wyrobu oraz kartę gwarancyjną.
	Tak
	




