Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Zestaw do litotrypsji układu moczowego

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr ofertowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | VIDEOPROCESOR – 2 Sztuki. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie w zwartej obudowie zawierającej przetwornik obrazu, źródło światła i ekran. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED o mocy minimum 30W. | TAK/Podać |  |
|  | Żywotność diody LED źródła światła min 10.000 godzin. | TAK/Podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w min. 21 calowy ekran. | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażony w min. trzy różne wyjścia wideo. | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB 3.0. lub nowszy, zapewniający co najmniej równoważną funkcjonalność i przepustowość. | TAK |  |
|  | Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max 11 kg. | TAK/Podać |  |
|  | W zestawie adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanej jednostki sterującej oraz tester szczelności. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję odczytu i wyświetlania ciśnienia i temperatury z dedykowanych endoskopów | TAK |  |
| II. | CYFROWY URETERORENOSKOP GIĘTKI O OGRANICZONYM CZASIE PRACY – 3 Sztuki. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Deklarowany przez producenta łączny dopuszczony czas pracy endoskopu – minimum 21 godzin. | TAK/Podać |  |
|  | Długość robocza min. 670 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna części roboczej max. 2,8 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna części dystalnej max. F 7,5. | TAK/Podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego max. Ø 1,2 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Pole widzenia min. 110°. | TAK/Podać |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-50 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i min. 270° dół. | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO. | TAK |  |
| III. | KOSZ DO STERYLIZACJI URETERORENOSKOPU GIĘTKIEGO – 3 Sztuki. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Stalowy, perforowany, wykonany z jednego arkusza stali o wymiarach wewnętrznych maksymalnych 538 x 251 x 62 (mm). | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyty składane po bokach dla łatwiejszego przenoszenia. | TAK |  |
|  | Pokrywa zamykająca, z uchwytami na górze. | TAK |  |
|  | Perforacja dna kosza i pokrywy max. 4mm. | TAK/Podać |  |
|  | Wyłożony matą sylikonową oraz wyposażony w pozycjonery sylikonowe z możliwością zmiany położenia, bez użycia narzędzi, umożliwiające bezpieczne zamontowanie endoskopów i narzędzi. | TAK |  |
| IV. | STOJAK/WÓZEK DO VIDEOPROCESORA – 2 Sztuki. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Kolumna stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38 mm +-10%. | TAK |  |
|  | Wysokość od podłoża do uchwytu min. 1200 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt monitora przystosowany do monitora w wymiarach od 17" do 27". | TAK |  |
|  | Średnica podstawy max. 650 mm. | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażony w min. 5 kółek, minimum 2 z hamulcami. | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażony w uchwyt do łatwego przestawiania. | TAK |  |
|  | Wyposażony w koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| V. | CYFROWY, WIELORAZOWY WIDEO-URETERORENOSKOP SZTYWNY – 1 Sztuka. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Długość robocza 430 mm ± 5% | TAK/Podać |  |
|  | Kierunek widzenia optyki 0° | TAK |  |
|  | średnica zewnętrzna części dystalnej max 9 Fr | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 1,6 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia minimum 90° | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażony w odkręcany prosty port do wprowadzenia narzędzi z uszczelką zapobiegającą wyciekowi. | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwa przyłącza do irygacji. | TAK |  |
| VI. | KOSZ DO STERYLIZACJI ENDOSKOPU SZTYWNEGO – 1 Sztuka. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Stalowy, siatkowy o wymiarach 665x250x100 mm +-10%, dostosowany wymiarami do oferowanego endoskopu sztywnego | TAK |  |
|  | Uchwyty wpuszczane do wnętrza kosza | TAK |  |
|  | Pokrywa zamykająca, siatkowa z obrotowymi zamkami do zamykania kosza | TAK |  |
|  | Mata silikonowa, perforowana o wymiarach dopasowana do wnętrza kosza dla zabezpieczenia endoskopu i narzędzi. | TAK |  |
|  | Wewnątrz pozycjonery silikonowo-stalowe do bezpiecznego mocowania endoskopu. Mocowane do kosza za pośrednictwem nakrętek z podkładkami zapobiegającymi samo odkręceniu. | TAK |  |
| VII. | CYFROWY NEFROSKOP SZTYWNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 Sztuka |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | TAK/Podać |  |
|  | Kraj produkcji | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Długość robocza 330 mm ± 5% | TAK/Podać |  |
|  | Kierunek widzenia optyki 0° | TAK |  |
|  | średnica zewnętrzna części roboczej max 8,5 Fr | TAK/Podać |  |
|  | średnica zewnętrzna części dystalnej max 12 Fr | TAK/Podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2 mm | TAK/Podać |  |
|  | Pole widzenia minimum 90° | TAK/Podać |  |
|  | Głębia ostrości minimum 2-50 mm | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażony w odkręcany prosty port do wprowadzenia narzędzi z uszczelką zapobiegającą wyciekowi. | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwa przyłącza do irygacji. | TAK |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym video-procesorem. | TAK |  |
|  | Element z przyłączem do ssania z otworem do płynnej regulacji odsysania za pomocą ręcznej zmiany ciśnienia. | TAK |  |
|  | Płaszcz 18F i długości 180mm ± 5% w zestawie z obturatorem. | TAK/Podać |  |
|  | Element do blokowania włókna montowany na kanale optycznym za pośrednictwem złącza luer-lock. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu z pozycjonerami umożliwiającymi bezpieczne zamocowanie nefroskopu z narzędziami. | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr ofertowany/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni co najmniej 36-miesięczną pełną gwarancję na wszystkie oferowane urządzenia i elementy wielorazowego użytku, obejmującą części zamienne, robociznę, dojazd, transport, przesyłki kurierskie, wymagane opłaty licencyjne, czynności serwisowe oraz przeglądy wymagane przez producenta. W odniesieniu do wyrobów, dla których producent określa dopuszczalny czas lub liczbę cykli użytkowania, w szczególności cyfrowych ureterorenoskopów giętkich o ograniczonym czasie pracy, gwarancja obejmuje wady wyrobu przez zaoferowany okres gwarancji, z zastrzeżeniem naturalnego wyczerpania zadeklarowanego przez producenta limitu użytkowania. W przypadku utraty sprawności z przyczyn stanowiących wadę wyrobu przed osiągnięciem deklarowanego limitu użytkowania Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę wyrobu bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzenia, wyposażenie, podzespoły, licencje, diagnostykę, aktualizacje, przeglądy i czynności wymagane przez producenta, z wyłączeniem wyłącznie jednorazowych materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do zabiegów. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, z wyłączeniem jednorazowych materiałów eksploatacyjnych zużywanych podczas zabiegów. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże najpóźniej przy odbiorze dokument producenta lub właściciela praw do oprogramowania potwierdzający zakres, bezterminowy charakter licencji oraz warunki licencyjne, w zakresie, w jakim oferowany system wykorzystuje oprogramowanie lub licencje. Zakończenie gwarancji lub umowy serwisowej nie może powodować ograniczenia, dezaktywacji ani utraty którejkolwiek funkcjonalności dostarczonego systemu. | Tak |  |
|  | Wszystkie funkcjonalności oferowane i wymagane w OPZ muszą być objęte licencjami bezterminowymi, niewygasającymi i nieograniczonymi czasowo. Cena oferty obejmuje wszystkie opłaty licencyjne niezbędne do pełnego korzystania z urządzenia, w zakresie, w jakim oferowany system wykorzystuje oprogramowanie lub licencje. W okresie gwarancji aktualizacje oprogramowania i licencji nie mogą powodować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – nie później niż do końca następnego dnia roboczego od skutecznego zgłoszenia awarii. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez reakcję serwisu rozumie się rozpoczęcie diagnostyki zdalnej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu albo przybycie pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie stanowi reakcji serwisu. Jeżeli diagnostyka zdalna nie doprowadzi do przywrócenia pełnej sprawności urządzenia, Wykonawca zapewni przyjazd pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku nieprzywrócenia pełnej sprawności urządzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii Wykonawca, najpóźniej w ósmym dniu, dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż urządzenie oferowane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty transportu, instalacji, uruchomienia, konfiguracji, odbioru i późniejszego zwrotu urządzenia zastępczego. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych, jeżeli są wymagane przez producenta lub obowiązujące przepisy. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni przez cały okres gwarancji obsługę serwisową przez producenta albo podmiot posiadający kwalifikacje, wyposażenie, dostęp do dokumentacji technicznej, oprogramowania diagnostycznego, narzędzi specjalistycznych i części zamiennych niezbędnych do wykonywania serwisu oferowanego modelu. Jeżeli producent prowadzi system autoryzacji serwisu, czynności wymagające autoryzacji będą wykonywane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta w odpowiednim zakresie. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Termin realizacji dostawy: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenia i wyposażenie medyczne muszą być zgodne z mającymi do nich zastosowanie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przejściowych, oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a także muszą być legalnie wprowadzone do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże paszport techniczny, wykaz wyposażenia, harmonogram przeglądów, dokumentację licencyjną w zakresie mającym zastosowanie do danego urządzenia/wyrobu oraz kartę gwarancyjną. | Tak |  |